
	
	[image: image1.jpg]



	SN-50F6微量注射泵



	

	SN-50F6微量注射泵
国际一流水准的注射泵
更适配：注射器自动标定，适合所有品牌
更方便：“爪式可开启”机构，方便注射器安装
更持久：电池可供单个通道持续工作超过6小时
功能
注射器自动标定
自动识别注射器规格
三档阻塞报警阀值设置
阻塞后自动减缓冲击剂量释放
限制量设定
输出量查询
KVO速率
快速输液控制
快速推进键保险
流量设定键的锁定
各种声、光报警
市电及内置电源指示
标准RS232接口
500条历史纪录（可根据要求增加）
性能参数（双通道）

注射器规格

10, 20, 30, 50mL注射器

速率

0.1–1500 mL/h

50 mL 注射器

0.1–900 mL/h

30 mL 注射器

0.1–600 mL/h

20 mL 注射器

0.1–400 mL/h

10 mL 注射器

快速推注

1500 mL/h

50 mL 注射器

900 mL/h

30 mL 注射器

600 mL/h

20 mL 注射器

400 mL/h

10 mL 注射器

注射精度

注射精度≤ ±2%
机械精度≤ ±1%

累计总量

0.1–9999 mL
(0.1–999.9mL,每级0.1mL)

限制量

0.1–9999 mL
(0.1–999.9mL,每级0.1mL)

阻塞报警阀值

'H': 800±200 mmHg (106.7±26.7 kPa) or 1.09±0.27 kgf/cm2
'C': 500±100 mmHg (66.7±13.3 kPa) or 0.68±0.13 kgf/cm2
'L': 300±100 mmHg (40.7±13.3 kPa) or 0.41±0.13 kgf/cm2

电源

AC 100~220V±10%， 50~60Hz±1Hz
内置电池：DC12V镍氢充电电池组；关机后充电12小时以上，可供单个通道工作6小时以上；可供两个通道同时工作4小时以上。（按照GB9706.27-2005标准指定的速率：5mL/h）

运行环境条件

温度：+5℃~ +40℃
相对湿度:20%~80%

运输储存条件

温度：-10℃~+55℃
相对湿度：≤95%

电击防护等级

I类CF型设备，内置电源，连续工作模式

防水等级

IPX4

重量

3.45kg（含夹座）

外形尺寸

354mm(宽)×190mm(高)×128mm（深）





